Замеры электрических параметров дросселей и катушек индуктивности тремя приборами: Е7-8 (1996 год), RLC-2 и DE-5000 (январь 2017 г.). Нормальные условия в пределах 19…22°C.

Универсальная магнитная головка, это единственная катушка индуктивности, у которой результаты замеров индуктивности прибор DE-5000 занижает на некоторых частотах. Не понятно, почему. В файле Дроссели-7шт. RLC-2, DE-5000.doc результат измерения дросселя 333J с близкой индуктивностью, добротностью, а так же размерами, значительного отличия индуктивности не наблюдается.

|  | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная головка от Маяк 231 | 49,5 мГн Rs= 87,3 Ом | 41,45 мГн Q=0,3 Rs=72,34 Ом | 48,7 мГн Q=3,5 Rs=85,48 Ом | 45,3 мГн Q=6,9 Rs=406,3 Ом | 25,74 мГн Q=0,217 | 34,58 мГн Q=3,16 Rs=68,5 Ом | 46,46 мГн Q=6,54 Rs=446 Ом | 43,47 мГн Q=1,98 Rs=10,94 кОм |
| Дроссель фильтра | 1,1 мкГн | 0,9 мкГн Q=0,3 0,0020 Ом | 0,99 мкГн Q=2,8 0,0021 Ом | 0,978 мкГ Q=11,8 0,0050 Ом | 0…1 мкГн Q=0,1…0,6 | 1 мкГн Q=2,64 Rs=0,00 | 0,99 мкГн Q=13,37 Rs=0,00 | 0,852 мкГн Q=73,2 Rs=0,00 |
| Дроссель фильтра | 1,1 мкГн | 0,9 мкГн Q=0,2 0,0020 Ом | 1,02 мкГн Q=2,7 0,0023 Ом | 1,002 мкГ Q=12,1 0,0051 Ом | 0…1 мкГн Q=0,1…0,7 | 1,0 мкГн Q=4,07 Rs=0,00 | 1,01 мкГн Q=16,35 Rs= | 0,870 мкГн Q=73,0 Rs=0,00 |
| 11 витков на кольце | 9,9 мкГн | 9,7 мкГн Q=0,2 Rs=0,0256 Ом | 9,76 мкГн Q=2,6 Rs=0,0257 Ом | 9,762 мкГ Q=22,1 0,0306 Ом | 8…10 мкГ Q=0,1..0,45 | 9,8 мкГн Q=2,03 Rs=0,03 | 9,83 мкГн Q=20,1 Rs=0,03 | 9,648 мкГн Q=20,3 Rs=0,29 |
| Катушка без сердечника из ТВ) | 499,1 мкГн | 498,6 мкГн Q=0,2 Rs=1,285 Ом | 498,1 мкГн Q=2,4 Rs=1,291 Ом | 497,3 мкГн Q=18,8 Rs=1,65 Ом | 500 мкГн Q=0,243 Rs=1,2 Ом | 499,2 мкГн Q=2,41 Rs=1,29 Ом | 499,0 мкГн Q=18,57 Rs=1,69 Ом | 476,4 мкГн Q=9,69 Rs=30,9 Ом |
| Дроссель ДМ3-2 Д5 | 2,3 мкГн | 2,1 мкГн Q=0,0 0,0221 Ом | 2,21 мкГн Q=0,6 0,221 Ом | 2,202 мкГ Q=6,5 0,023 Ом | 1…2 мкГн Q=0,05… …0,119 | 2,2 мкГн Q=0,674 Rs=0,02 Ом | 2,20 мкГн Q=6,75 Rs=0,02 Ом | 2,154 мкГн Q=32,2 Rs=0,04 Ом |
| Дроссель ОСДМ3 1 В3 | 1,5 мкГн | 1,3 мкГн Q=0,0 0,0167 Ом | 1,39 мкГн Q=0,5 0,0168 Ом | 1,382 мкГ Q=5,4 0,0175 Ом | 1…3 мкГн Q=0,02… …0,180 | 1, 4 мкГн Q=0,584 Rs=0,01 Ом | 1,42 мкГн Q=5,59 Rs=0,01 Ом | 1,385 мкГн Q=36,9 Rs=0,02 |
|  | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |