Изменения в схеме

К сведению желающих повторить прибор, схема с изменениями работает со всеми версиями прошивки, выложенными в свободный доступ. Авторами GO и -JonnS- эти изменения не были внесены в схему, зато другие участники перерисовали схему с изменениями.

Что надо изменить в авторской схеме:

АК,  28.02.2016

http://pro-radio.ru/measure/6873-471/2016/02/28/20-18-04/

1. Если АЦП от Intersil, то последовательно с интегрирующим конденсатором (С33) необходим резистор сопротивлением порядка 100-150 Ом (резистор подобрать используя метод проверки так называемой линейности АЦП).

2. Желательно добавить разделительные конденсаторы 0.1мкФ перед переключателем напряжение-ток ( один в разрыв цепи выв.1 DA4.3 - выв.12 DA7.3, другой конденсатор - между выв.1 DA5.3 и выв.13 DA7.3)

3. Емкость C30, C31 уменьшить до 10nF.

4. Некоторые экземпляры микросхем 74HC4053 потребляют повышенный ток при повышенной частоте переключения (при работе RLC-2 в режиме измерения на 10 кГц). По этому, при питании DA9 через резисторы 10 кОм (R60, R61), на выводах питания 74HC4053 могут появляются просадки напряжения, и коммутатор может работать со сбоями. Участники форума устраняли это установкой вместо резисторов 10 кОм – перемычек, или резисторов 10 Ом, или подбором микросхем от других производителей.

5. Будет полезно установить конденсатор 0,1 мкФ между выводом 2 (ICL7135) и корпусом.

6. По аналогии платы от Игоря, полезно было бы доработать плату добавлением технологических перемычек для проверки интегрирующего конденсатора.

--

По пункту 4 добавлю, не стоит сразу ставить 10 Ом, или перемычки, вполне возможно, достаточно будет 1 кОм, или 100 Ом. В моем приборе установлены 10 кОм, CD74HC4053 с логотипом Texas Instruments.

Еще информация по подбору 74HC4053:

Если показания не стабильны (скачут), как была устранена эта проблема

Boby, 27.03.2009

http://pro-radio.ru/measure/6873-87/2009/03/27/20-34-41/

И все таки виноваты ключи.

Сегодня прикупил разных фирм и пробовал. На месте DA9 категорически отказались работать CD4053.

Плохо работали и 74HC4053 филипсовские. А вот CD74HC4053E показала себя замечательно! На место DA7 стала HEF4053BP и все образумилось.

Cs стабильна! младший разряд играет на пару единиц. Rs тоже стабильна. Меряет все замечательно. и это без экрана.

Теперь осталось укутать в экран и завязать бантик.

Спасибо за отличный прибор и помощь!

PS Уже час работает под лучами энергосберегайки и на 7 диапазоне все спокойно!

Да, а резисторы я вернул на 10 kOm. Работает!

АК: Если АЦП от Intersil, то после подбора интегрирующего конденсатора по максимальному числу (обычно с самым лучшим конденсатором получается порядка 10004…10005), надо последовательно с интегрирующим конденсатором включить резистор 100…150 Ом и подобрать его, чтобы максимально точно складывались измеряемые сопротивления при последовательном и параллельном включении резисторов. С АЦП от Texas Instruments после подбора интегрирующего конденсатора по числу 9999, так называемая линейность получается автоматически, при этом никакой резистор последовательно с интегрирующим конденсатором запаивать не надо.

agn, 3.02.2016 г.

http://pro-radio.ru/measure/6873-466/2016/02/03/00-56-38/

Платы под корпус G765. Версия 2.11.... Автор Igor_.

Заметил одну мелочь. Стояли по питанию +5 и -5 Вольт дроссели 100 мкГн, зеленые, полосатые. У них сопротивление было 1,5 Ома. Посмотрел осциллографом, по питанию гуляет довольно приличная помеха. Заменил эти дроссели на самодельные по 11 витков на кольцах ферритовых. Индуктивность та же самая, сопротивление только стало 0,03 Ома. В итоге, шум по шинам питания практически пропал. И, как показалось, показания прибора стали стабильнее немного...

На плате Игоря заменить C91, C92 1uF на 10uF.

igor_  06.05.2016, 13:53

https://pro-radio.ru/measure/6873/2016/05/06/13-53-14

Кстати. Тут не так давно также были бурные дебаты по поводу шума LM317/337. Уже не помню, почему у меня на схеме указаны номинналы C91 и C92 в 1 мкФ, хотя в моём приборе изначально стоят по 10 мкФ, и на схемах в даташитах, там где присутствует Cadj, его ёмкость равна 10 мкФ. Тогда LM317/337 шумят не сильнее всего остального ширпотреба.

7.05.2016 г. Сравнивая схемы GO и Игоря, обнаружил, что в схеме Игоря вывод резистора R1, со стороны разъема Ubias, соединен с общим проводом через конденсатор 0,1 мкФ. В схеме GO такого конденсатора нет. Наверное, поэтому в моем приборе (мой прибор собран по схеме GO) при включении тумблера Ubias показания емкости с разомкнутыми щупами смещаются в минус на несколько десятых пикофарад. При возможности, попробую запаять в плату моего прибора такой конденсатор.

P.S. Запаял летом 2017-го, помогло.

14.07.2017 г. В июне 2017 года я подобрал для ответственных мест прибора резисторы с минимальным ТКС и запаял их в прибор. Теперь на температурную стабильность прибора любо глянуть. Если раньше разница в показаниях сопротивления между холодным прибором и хорошо прогретым составляла 0,03%, например, сопротивление прецизионного резистора 1 кОм прибор показывал утром, после включения - 1,0003 кОм, а вечером, после дневного прогрева - 1,0006 кОм, то теперь этот же резистор всегда 1,0005 кОм. Информация в папке АК, или по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/s/vviolox0gvgmlms/_Добрался%20я%20до%20своего%20RLC-2.doc?dl=0

Попутно запаял керамический конденсатор 0,1 мкФ  параллельно разъему "DC U bias 0-30V". Это уменьшило (практически убрало совсем) влияние включения тумблером напряжения U bias на нулевую емкость с открытыми щупами. Выше я писал, что в схеме от Игоря имеется такой конденсатор.

Еще, попутно установил параллельно R55 вместо керамического конденсатора 0,1 мкФ, ниобиевый 10 мкФ (дополнительная фильтрация опорного напряжения АЦП). Не заметил, чтобы это как-то повлияло на работу прибора, в частности, нестабильность цифр в младших разрядах чисел АЦП напряжения и тока осталась такая же.

30.11.2020 г. Если индикатор не запускается, уменьшить сопротивление R67 до 4,7 кОм.
https://pro-radio.ru/measure/6873/2020/11/29/20-19-33

Раньше эту проблему устраняли подбором диода VD20.

АК: если включить прибор с отсоединенным разъемом индикаторной платы, то зуммер пикает короткими импульсами с периодом 1 секунда (на слух). Это свидетельствует о нормальной работе прошивки.

26.02.2021  Запаять между +C5 и корпусом резистор 200 кОм.

https://pro-radio.ru/measure/6873/2021/02/26/20-22-08

28.03.2021     PIC16F1788 прошился правильно, но не работает в приборе

https://pro-radio.ru/measure/6873/2021/03/28/16-11-53

Причина: повышенное потребление по выводу MCLR. После замены R63 10 кОм на 10 Ом, прибор запустился с потреблением по MCLR близко 30 мА.

vlad0336     07.06.2020, 15:50

https://pro-radio.ru/measure/6873/2020/06/07/15-50-55

При использовани PIC16F1788 можно удалить подтягивающее сопротивление R62(вывод RA4)

--

АК  3 января, 21:19

https://pro-radio.ru/measure/6873/2021/01/03/21-19-49

Lin1959: Какой допуск С33 по емкости и на что он влияет?

https://pro-radio.ru/measure/6873-67#188294
От 0,2 до 0,5 мкФ, исходя из емкости рассчитывается Rint.

На что влияет: https://pro-radio.ru/measure/6873/2016/02/02/08-59-03

Вообще-то по даташиту ICL7135 допустимый ток интегратора от 5 до 40 мкА, но наименьшая нелинейность при токе 20 мкА, так что оптимальный конденсатор 0,5 мкФ. Хотя для токов от 5 до 40 мкА можно ставить конденсатор от 0,125 до 1 мкФ

--

АК   21 ноября 2021 г.
https://pro-radio.online/measure/6873/2021/11/21/13-49-49
Человек написал мне на почту:

Слежу за форумом постоянно, но так и не зарегился. Собрал второй прибор по схеме и плате Набокова, очень понравился. У меня тоже на этой плате выскакивало напряжение, победить удалось заменой С13 8200 на 100нФ, как по авторской схеме, подскажите человеку, может поможет.

-- Конец документа.