Все фалы по этой теме можно просмотреть или скачать по ссылке:

https://www.dropbox.com/sh/jva2vkyqy7trqak/AAASq6Cmf5scLAAIqIuizYPHa?dl=0

-

Как улучшить температурную стабильность измерителя RLC-2

На время сборки моего экземпляра RLC-2 (2009 год) у меня не было в наличии прецизионных резисторов для ответственных мест прибора, и прибор был собран в основном на резисторах ОМЛТ-0,125 5%, некоторые из них подбирались по минимальному ТКС, нагревая резисторы паяльником. Но все же, в преобразователь ток – напряжение было установлено три резистора собранных из прецизионных С2-29В и один (100 кОм) ОМЛТ-0,125 0,5%. За время пользования прибором с 2009-го по 2017 год было замечено, что температура окружающей среды и самопрогрев прибора влияют на показания сопротивления. Так, например, в жаркие летние дни показания прибора на диапазонах 3, 4, 5 увеличивались на близко 0,03% от утра к вечеру, например, холодный прибор показывал 1,0003 кОм, а прогретый в течении нескольких часов или дня 1,0006 кОм. Давно хотелось избавиться от этой нестабильности.

Прецизионные резисторы 0,1% я купил давно, и вот только сейчас (июль 2017 года) появилось время и желание установить их в прибор. Но я решил не просто так установить, а еще выбрать из них лучшие, по ТКС. Благо, в доме уже имеется самодельная паяльная станция с термофеном. Оказалось, что на этой станции можно задавать температуру воздуха фена не только на уровне температуры плавления припоя, но и более низкие температуры, например, +120 градусов, или даже +70, и я этим воспользовался. Нагревая резисторы от + 20 до  +120  градусов горячим воздухом, я замерял их сопротивление при двух температурах, потом рассчитывал ТКС. Как рассчитать ТКС, смотрите по ссылке:

https://www.dropbox.com/sh/c8iexfqt1hrxzfe/AAAvqAEyGUUk7FpGDwgnDfJna?dl=0

После чего из имеющегося списка выбирал резисторы с минимальным ТКС, а в отрицательные обратные связи (ООС) усилителей подбирал пары резисторов с минимальным ТКС одного знака.

Для понимания работы измерительного усилителя на одном операционном усилителе, в частности, какие резисторы в усилителе на что влияют, рекомендую открыть этот doc файл:

https://www.dropbox.com/s/xe0bl0qlkfo06wd/Measuring%20amplifier%20on%20one%20operational%20amplifier.doc?dl=0

Списки резисторов, установленных мною в прибор, и резисторов выпаянных из прибора, с указанием их ТКС можно посмотреть в doc файле:

https://www.dropbox.com/s/gx0or9ainmyhd5v/Resistors%20after%20replacement%20and%20before%20replacement%20%28full%20list%29.doc?dl=0

Результат температурного теста прибора (вечер - утро) можно посмотреть в doc файле:

https://www.dropbox.com/s/vkyu3yq1stcaml8/test%20RLC-2%20evening%20-%20morning.doc?dl=0

Еще до замены резисторов, я решил попробовать подобрать термостабильный ИОН, чтобы установить его в прибор. Выбрал из пяти штук имеющихся у меня AZ432AZ самый термостабильный с ТКН близко 1,6 ppm/°C. Грел корпуса AZ432AZ феном до +70 °C.  Чтобы более точно измерить изменение напряжения ИОН, напряжение измерял не прямо на выходе AZ432AZ, а между этим выходом и пополам поделенным двумя резисторами напряжением 2,5 В источника опорного напряжения (модуля) на AD584LH. Благодаря этому можно было выполнять измерения на более чувствительном пределе вольтметра, 200,0 мВ, например.

ТКН выпаянного из прибора LM385Z тоже измерил, он составил  +16 ppm/°C.  Не смотря на такую разницу в ТКН источников опорного напряжения, термостабильность прибора после замены ИОН осталась на прежнем уровне. И даже показания сопротивления не поменялись, хотя опорное напряжение на выводе АЦП увеличилось до 0,505 В.