Руководство по OSL калибровке измерителя RLC-2

Март 2018 г.

Здесь хочу дать некоторые рекомендации по OSL калибровке.

Было выявлено экспериментально, что не точно введенная емкость резистора (Cstd) при LOAD калибровке сказывается на точность измерения тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов, измеренных на этом же диапазоне. И особенно на тангенс угла потерь высокодобротных конденсаторов. Так же Rs или Rp конденсатора может измеряться не правильно, сдвигаться в сторону увеличения или уменьшения, и даже получиться отрицательным. Это касается диапазонов 4, 5, 6, 7, и чем выше диапазон, тем большее влияние неправильно заданной емкости Cstd резистора на тангенс, Rs или Rp измеряемого конденсатора. Фактически, задавая емкость резистора при LOAD калибровке, мы задаем фазовый угол для диапазона. Если угол зададим не правильный для резистора, то и при измерении конденсатора этот угол будет не правильным. Небольшая не точность угла заметно не скажется на измерении R и тангенса низкодобротных конденсаторов, но зато скажется заметно на высокодобротных.

Авторы рекомендуют калибровать прибор по СМД резисторам с известной емкостью, порядка 0,08 пФ, задавая в меню Cstd резистора 0,08 пФ. Но дело в том, что выполнив OPEN калибровку с раздвинутыми щупами, а потом сдвинув щупы до расстояния между выводами СМД резистора, мы получим значительную прибавку емкости – до нескольких десятых пикофарад, а это означает, что введенная Cstd резистора 0,08 пФ будет далека от реальной, и LOAD калибровка диапазона выполнится не точно, то есть фазовый угол для диапазона будет выставлен не правильно, и это скажется не только на измерении емкости резисторов на этом диапазоне, но и  на тангенсе и Rs, Rp конденсаторов. Чтобы максимально точно скорректировать фазовый угол , надо подбирать в меню Cstd резистора для LOAD калибровки, проверяя потом правильность калибровки по тангенсу высокодобротного конденсатора на этом же диапазоне.

LOAD калибровку со щупами типа "крокодил" я рекомендую делать по выводным резисторам. Из-за их большего расстояния между выводами, прибавка емкости от сближения щупов будет меньше. Хотя, можно калибровать и по CMD резисторам, но подобрать емкость резистора будет сложнее. Я рекомендую на калибровочные смд резисторы для диапазонов от 4 и выше напаивать проволочные выводы: 
https://pro-radio.online/measure/6873/2021/02/20/21-43-12

OPEN калибровку рекомендую делать с раздвижением щупов на какое-то максимальное расстояние, сантиметров 10…15. Это чтобы при повторной OPEN калибровке выдерживать то же расстояние, чтобы емкость между щупами не изменилась. Дело в том, что данные OPEN калибровки используются в формуле для коррекции результата измерения. И эти данные должны быть неизменными после выполнения OSL калибровки. Если же после правильно выполненной OSL калибровки повторить OPEN  калибровку с другим расстоянием между щупами, то это скажется при измерениях и на тангенс угла потерь высокодобротных конденсаторов и на измеренную емкость резисторов на верхних диапазонах.

Теперь по самой методике OSL калибровки.

Перед калибровкой желательно исключить возможные источники помех, а прибор лучше заземлить. Звуковой сигнал в приборе лучше отключить.

OPEN калибровку выполняем с раздвижением щупов на сравнительно большое расстояние, сантиметров 10 или больше. Желательно использовать какую ни будь мерку для измерения расстояния между щупами, чтобы при повторной  OPEN калибровке выдержать такое же расстояние. Я развожу щупы на ширину корпуса прибора Ц4323 (14 см), который всегда стоит на моем рабочем столе 

SHORT калибровка выполняется, как обычно. Зажимаем в щупы перемычку, максимально сдвигая щупы друг к другу. Перемычку надо использовать одну на случай повторной SHORT калибровки. Подойдет медный луженый провод диаметром 0,5-1 мм, можно использовать медный вывод резистора мощностью 0,5-1 Вт.

Кроме известного ряда прецизионных резисторов, надо еще заготовить ряд высокодобротных конденсаторов таких номиналов:

0,5 пФ (я соединял два последовательно по 1 пФ, тип КД);

10 пФ (два последовательно 22 пФ, или три последовательно 33 пФ, тип КМ или пленочные полипропиленовые);

100 пФ (КМ, или пленочный полипропиленовый, или полистирольный);

1000 пФ (пленочный полипропиленовый или полистирольный):

0,01 мкФ (пленочный полипропиленовый или полистирольный);

0,1 мкФ (пленочный полипропиленовый или полистирольный).

Номиналы конденсаторов выбраны такие, чтобы они попадали приблизительно в середину диапазонов. Конденсаторы желательно подобрать по минимальному Rs (то же самое, что по минимальному тангенсу), это можно сделать даже на не точно откалиброванном измерителе RLC-2. Особенно это касается керамических конденсаторов, потому что они имеют больший разброс по тангенсу, по сравнению с пленочными полипропиленовыми или полистирольными. Но подбор конденсаторов по минимальным Rs и D не даст нам истинных значений этих параметров, надо их (истинные значения) где-то взять. И лучше было бы измерить тангенс ряда конденсаторов на профессиональном измерителе и потом подстроить до такого же значение свой. У меня нет такой возможности, поэтому я купил конденсаторы  WIMA FKP2, надеясь, что тангенс у них мало зависит от частоты и от номиналов, вот выписал из даташита:

для C ≤ 1000 pF, tgδ ≤ 0,0003 (на частотах 1 и 10 кГц);

для C больше 1000 pF, tgδ ≤ 0,0004 (на частотах 1 и 10 кГц).

После калибровки своего измерителя по описанной здесь методике я сравнил тангенс купленных 4,7 нФ и 10 нФ WIMA FKP2 (полипропиленовыми) с К71-7 (полистирольными), намерил такое:

WIMA FKP2: tgδ(1 кГц) 0,0005...0,0006;

К71-7: tgδ(1 кГц) = 0,0003...0,0004.

Удивительно, но советские К71-7 оказались лучше по тангенсу, не смотря на то, что в технических характеристиках норма тангенса выше, чем у WIMA FKP2:

К71-7 tgδ ≤ 0,0010.

Так же разница заметна и по другим номиналам (WIMA FKP2 хуже).

Сравнивал WIMA FKP2 с такими конденсаторами, полипропиленовыми: 33 пФ, 47 пФ, 100 пФ, 220 пФ; 
с керамическими зелеными КМ (33 пФ, 47 пФ, 100 пФ); 
с КВИ (47 пФ и 100 пФ); 
с 250 пФ (два последовательно соединенных полистирольных аксиальных импортных по 510 пФ).

Сравнивал WIMA FKP2: 1 nF с К78-2 1600 В; с советским аксиальным полистиролным 1000 пФ, на нем красным надпись "1000"; с 1500 пФ коричневым из распайки телевизора, размеры 13,5х10х6 мм.

LOAD калибровку начинаем с седьмого диапазона. Сначала вводим в меню прибора приблизительную емкость эталонного резистора для 7-го диапазона. После прохождения LOAD калибровки по эталонному резистору зажимаем в щупы конденсатор 0,5 пФ и смотрим его Rs на частоте 10 кГц.

Почему на 10 кГц, да потому что на более высокой частоте одна и та же емкость резистора больше двигает фазу, чем на более низкой частоте. И откалибровав диапазон приблизительно (грубо) на частоте 10 кГц, получим более точную калибровку фазы на 1 кГц и 100 Гц.

Rs конденсатора 0,5 пФ на 10 кГц должен находиться не в минусе и не в преобладающем плюсе, а будет колебаться (плавать) относительно нуля то в плюс то в минус, лучше с небольшим преобладанием в плюс. Rs, а также тангенс угла диэлектрических потерь не стабильны из-за действующих наводок частотой 50 Гц. Эти наводки особенно сильно заметны на 7-м диапазоне.

Наиболее вероятно, что с первого раза Вы не угадали емкость резистора (Cstd),  и Rs конденсатора получился или в большом минусе или в большом плюсе. Тогда надо изменить значение емкости резистора в меню (Cstd) для данного диапазона и повторить LOAD калибровку. Скажу, что для 7-го диапазона емкость резистора придется подбирать до сотых долей, или даже до тысячных долей пФ. И важно при каждой повторной  LOAD калибровке зажимать щупы в одинаковых положениях на выводах резистора. После получения требуемого результата взять конденсатор 10 пФ и измерить его тангенс на частоте 1 кГц (на седьмом откалиброванном диапазоне). Калибровка фазового угла 7-го диапазона на частоте 1 кГц получилась более точной, чем на частоте 10 кГц, поэтому измеренный тангенс конденсатора 10 пФ на 1 кГц получится близким реальному на этой частоте.

Далее делаем LOAD калибровку 6-го диапазона по приблизительно введенной емкости резистора. После калибровки измеряем Rs и тангенс конденсатора 10 пФ на 10 кГц (6-й диапазон). Rs должен быть положительным, а тангенс в четвертом знаке после запятой, вблизи 0,0005. Если не получилось, то изменяем емкость Cstd для 6-го диапазона и повторяем LOAD калибровку 6-го диапазона. По окончанию калибровки 6-го диапазона, измерьте тангенс высокодобротного конденсатора 100 пФ на частоте 1 кГц (6 диапазон). Тангенс будет близок к реальному на этой частоте.

Аналогично выполняем LOAD калибровку 5-го диапазона, проверяя калибровку по Rs и по тангенсу конденсатора 100 пФ на 10 кГц, на 5-м диапазоне. И проверяем тангенс конденсатора 1000 пФ на 1 кГц, на том же 5-м диапазоне.

Аналогично выполняем LOAD калибровку 4-го диапазона, проверяя калибровку по Rs и по тангенсу конденсатора 1000 пФ на 10 кГц, на 4-м диапазоне. И проверяем тангенс конденсатора 0,01 мкФ на 1 кГц, на том же 4-м диапазоне.

LOAD калибровка диапазонов 3, 2, 1, 0 получается достаточно точной без подбора реактивности резисторов. Я, например, калибрую эти диапазоны по проволочным резисторам мощностью 0,25 Вт, ввожу реактивность для 3-го диапазона 0 пФ, а для 2, 1, 0 диапазонов – 0,05 мкГн. Сдвиг Lstd даже в пределах десятых долей мкГн, или Cstd на единицы пФ, не оказывает заметного влияния на калибровку (на установку фазового угла) на этих диапазонах.

Если есть возможность измерить тангенс конденсаторов на профессиональном измерителе с четырьмя или больше знаками после запятой, то это лучший вариант, чтобы сравнить результаты измерения с RLC-2.

В качестве высокодобротного воздушного конденсатора, емкостью близко 0,5 пФ можно использовать разрядники с платы кинескопа ЭЛТ мониторов. Фото привожу здесь: